公告日期：2015年7月8日

项目名称：进口科研设备采购项目

招标编号：GZ2015—26

招标单位：西北农林科技大学国有资产管理处

西北农林科技大学根据国家招投标法律法规和学校管理要求,拟以招标方式采购下列货物。

- 产品名称、数量：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数和配置(参考) | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凝胶成像分析系统 | 技术参数：可进行化学发光成像、UV成像、荧光检测。 性能指标：图像分辨率：4 Mega pixel； CCD制冷方式：芯片制冷； CCD暗电流：0.001 e/p/s；CCD读出噪音：4.5 e-rms；信噪比：≥75dB；16 bit输出，65,536 级灰度；425nm处量子转化效率（Q/E）：55％； 全自动变焦镜头：马达自动控制镜头12-75 mm，f= 1.2； 照明模式：透射白光；透射UV，侧面白光；激发光源：302nm紫外透射、侧白光、透射白光、透射蓝光； 曝光时间：最短0.001s，每0.001s步进； 免染技术：不需要对蛋白凝胶进行染色、脱色，可直接对凝胶进行成像。 配置要求： 1. 主机：1 2. 品牌计算机：1（win7系统，四核处理器、2G内存以上，320G硬盘以上） | 1 |
| 2 | 冷冻高速 离心机 | 技术参数：转速≧23,300 rpm (50,377 x g)；最大容量4 x 180 ml；配备不同的适配器，可离心各种通用的离心管，最小可至 0.2 ml；设定范围：-19℃至+40℃；电子不平衡系统，离心过程实时监测；自动转头识别；RCF设定，及快速离心功能；双重门锁，提高离心安全。 配置要求： 1.微量角转头（24×1.5)，转速23300rpm，RCF：50377xg 2.角转头16×16ml,转速：17000，RCF:31660xg | 1 |
| 3 | 真空浓缩仪 | 技术参数：1. 最大转速：1500rpm，相对离心力210 ×g； 2. 温度控制范围：+30℃~+60℃，电加热，设定精度1℃；3. 最大容量：6×50ml；4. 时间控制：5分钟~12小时；5. 最终真空度（mbar）：＜0.1； 6. 不锈钢腔体，盖子带观察窗，双键控制系统，可设定过程时间和加热温度；7. 液晶屏幕数字显示工艺和系统参数：转子温度、时间、开/关盖、转速、真空状态（抽气/放气）、错误报警等；8. 自动进气和转子终止功能；9.多种转子可供选择； 10.电子锁盖系统；11.无油防腐蚀隔膜泵12.噪音：≤40dB/A；13. 可与冷阱或冻干系统配合使用。 配置要求： 1. 主机：1 2. 铝制角转子24 x 1,5/2.2 ml：1 3. 化学隔膜真空泵:1 | 1 |
| 4 | 梯度PCR仪 | 技术参数：梯度功能、温控系统（逻辑算法和加热模块）、多种反应模块可自由更换、热盖设计最大升降温速度：5°C/秒 温度范围：0-100°C；温度精确度：±0.2°C；温度均一性：±0.4°C （10秒钟达到90°C 时）；温度梯度范围：30-100°C，不低于室温30°C 温度梯度温差范围：1-24°C 温度梯度精确度：±0.2°C 温度梯度均一性：±0.4°C （90°C 时维持10秒钟） 配置要求： 48/48双头可更换模块 | 2 |
| 5 | 荧光定量 PCR仪 | 技术参数：1）激发光/发射光波长范围： 450–700 nm 2）适用荧光方法： Taqman，Molecular Beacon，FRET探针，SYBR Green I 3）样品容量： 96 x 0.2mL 反应管 4）最大升降温速率： 5.0° C/秒 5）温度范围： 0 – 100 °C 6）温度准确性： ± 0.2°C（达到90°C时） 7）温度均一性： ± 0.4°C（10秒内达到90°C时） 配置要求： 1、电脑一台 (i5处理器，4G内存，1T硬盘，19.5寸显示器) 2、光学检测模块 3、多功能分析软件，可制作标准曲线定量、熔解曲线、CT 或ΔΔCT 基因表达分析 4、动态温度梯度PCR功能 | 1 |
| 6 | 荧光定量PCR | 技术参数：独立6个16孔模块并兼容96 Block； 四通道检测,支持四重定量； LED光源激发，光电二极管检测荧光信号； 温控精度：≤±0.25°C； 温控范围：4～99.9°C 配置要求： 1.配套电脑硬盘500G以上，内存4G以上. 2.配套软件. | 1 |
| 7 | 超低温冰箱 | 技术参数：立式、-86℃、>600L， 配置要求：全套立式冻存架（原厂）卧式抽屉架（适用100孔样品冻存盒） | 10 |
| 8 | 溶解氧仪 | 技术参数：1、测量原理：无膜荧光法 2、量程范围：溶解氧：0～20 mg/L (ppm) 及0～200% 饱和度；温度：0～50℃；大气压：40－110 千帕 3、测量精度：0～8 mg/L时为±0.1 mg/L；8～20 mg/L时为±0.2 mg/L. 4、分辨率：氧浓度：0.01或0.1 mg/L（ppm） %饱和度：0.1% ；温度：0.1℃（0.1℉） 5、响应时间：<30秒 6、校准模式：出厂前已校准，使用时无需校准 7、显示方式：LCD液晶显示屏 8、数据存储：500个测量数据点 9、探头接口：5针或4针探头接口 10、通讯接口：USB接口 11、仪器防护等级：IP67； 12、探头电缆长度：5米 13、可以实现温度、气压自动补偿 配置要求： 主机、5米坚固溶解氧探头、碱性电池、备用荧光帽 | 6 |
| 9 | 浊度仪 | 技术参数：1、符合标准： 满足USEPA 方法180.1 的要求 2、认证：CE认证 3、光源：钨灯 4、量程范围： 0-4000 NTU 5、测量模式： NTU，NEP，EBC 6、准确度：读数的±2% + 0.01NTU（0-1000NTU时）； 读数的±5%（1000-4000NTU时） 7、分辨率：0.001NTU/FNU/EBC，在最低量程范围时 8、重复性：读数的± 1%或者±0.01NTU/FNU，取大者 9、具有信号平均功能 10、采用比率测量技术，消除了色度的干扰 配置要求： 台式浊度仪主机、6个样品池、装在密封小瓶中的StablCal 一级标准液套装、硅油、擦拭布、用户手册 | 1 |
| 10 | 在线余氯总氯测定仪 | 技术参数：1、测量原理：DPD比色法，可准确测量余氯或总氯含量； 2、利用内置曲线校正； 3、测量范围：0~5mg/L的余氯或总氯； 4、准确度：读数的±5%或0.035mg/L Cl2； 5、精度：读数的±5%或0.005mg/L Cl2； 6、检测限：0.035mg/L； 7、测量时间：2.5分钟； 8、样品流量：200~500mL/min； 9、样品压力范围：0.01~0.5Mpa； 10、输出：4~20mA，继电器； 11、通讯协议：可选AquaTrend网络接口（Lonworks）； 12、认证：CE，UL1262 ETL，CSA22.2，No.142； 配置要求： 余氯测试主机、维护组件，安装组件和手册 | 2 |
| 11 | COD测定仪 | 技术参数：1、波长范围：420nm和610nm 2、光度测量范围：0-2A 3、读数模式：% 透光率，吸光度，浓度 4、波长精度：±1 nm 5、波长选择：根据测量程序号自动选择 6、光度测量线性：±0.002 A（0-1 A） 7、光度测量重复性：±0.005 A（0-1 A） 8、光漂移量：400nm时，小于1.0% 9、光源：发光二极管（LED） 10、检测器：硅光电二极管 11、内置四条COD分析曲线；COD分析方法符合USEPA标准；满足2小时消解或者20分钟快速消解方法要求。 12、加热速度： 10分钟内可从20℃加热至150℃ 13、温度稳定性：±1℃ 14、已存储程序：COD程序（150℃，120min） 15、消解温度：37~165℃，任意选择 16、消解时间： 0~480min，任意选择，程序完毕后可自动停止加热 17、加热模块：2个；2个加热模块可独立工作。 配置要求： COD主机,电源线、说明书(含消解器、保护盖、电源线及试剂) | 1 |
| 12 | 便携式水质多参数分析仪 | 技术参数： 1、荧光法溶解氧传感器 1) 范围：0到20mg/L；2) 精度：≤8mg/L时为±0.1mg/L，>8mg/L时为±0.2mg/L；3) 分辨率：0.01mg/L；4、方法：荧光法； 2、ORP（氧化还原电位） 1) 范围：-999到999mV； 2) 精度：±20mV； 3) 分辨率：1mV； 4) 方法：铂电极法 3、pH传感器1) 范围：0到14个单位；2) 精度：± 0.2个单位；3) 分辨率：0.01个单位；4) 方法：玻璃电极法； 4、氯离子 1) 范围：0.5到18000mg/L； 2) 精度：大于读数的±5%或±2mg/L（常规）； 3) 分辨率：4位数字； 4) 方法：电极法； 5、硝酸根离子 1) 范围：0到100mg/L-N； 2) 精度：大于读数的±5%或±2mg/L-N（常规）分辨率：0.01mg/L-N； 3) 分辨率：0.01mg/L-N； 4) 方法：电极法； 6、自清洗浊度 1) 范围：0到3000NTU； 2) 精度：100NTU以内为±1%，100到400NTU为±3%，400到3000NTU为±5%；3) 分辨率：400NTU以内为0.1，400到3000NTU为1.0；4) 方法：光学法； 7、铵/氨离子 1) 范围：0到100 mg/L-N；2) 精度：大于读数的±5%或±2mg/L-N（常规）分辨率：400NTU以内为0.1，400到3000NTU为1.0；3) 分辨率：0.01mg/L-N；4) 方法：电极法； 配置要求： 主机、控制器、电池仓、荧光法溶解氧探头、PH&ORP探头、自清洗浊度探头、氯离子探头、硝酸根例子探头、 铵/氨离子 | 1 |
| 13 | BOD测定仪 | 技术参数：1、分析方法：呼吸法，无汞压力传感器测量，直读BOD值 2、分析质量：与传统稀释接种法有高度相关性 3、一次可同时分析样品数：6个 4、测定范围：0-35, 0-70, 0-350, 0-700 mg/L (不需要稀释) 5、显示：LCD数显，并可时时显示BOD变化趋势曲线。 6、漂移：5 天内小于 3 mg/L BOD 7、分辨率1 mg/L BOD 8、精确度：测试 44个150 mg/L 的葡萄糖和谷氨酸标准溶液，95%置信区间内均值为 235 mg/L BOD（分布在224 至 246 mg/L之间）。 配置要求： 主机、电源线、6个样品瓶、一包营养缓冲液、一瓶氢氧化钾颗粒、6个搅拌子等。 | 1 |
| 14 | 水质分光 光度计 | 技术参数：1、读数模式：浓度(mg/L等)、吸光度（Abs）、透过率（%） 2、已存储校准曲线：大于240条，可直接用于分析COD、氨氮、总磷、总氮等近100个水质参数分析。 3、比色皿适用型号：1-5厘米不等； 4、波长范围：320~1000 nm 5、波长准确度：±1.5 nm（340~900nm时） 6、波长分辨率：1nm 7、波长校准模式：自动 8、波长选择：自动：基于测试方法的自动选择波长； 自动：根据试剂瓶上的条形码自动选择波长和测试方法； 9、扫描速度：≥8 nm/s，步进1nm 10、吸光度测量准确度：5 mAbs （0.0~0.5 Abs）；1% （0.50~2.0 Abs） 11、吸光度测量线性：偏差< 0.5%（≤2 Abs时）；偏差≤ 1%（＞2 Abs时） 12、数据传输接口：USB接口，网络接口 13、光源：卤素灯 配置要求： 仪器主机、电源线、比色皿适配器、1英寸玻璃比色皿（2只）、用户手册、帮助向导软件、包含分析程序菜单的光盘 | 1 |
| 15 | 紫外可见光分光光度计 | 技术参数：测定波长范围 190-1100 nm ；光谱带宽（分辨率）:五段可调；波长准确度 ±0.4 nm 波长重现性 ±0.1 nm ；吸光度准确度：±0.004A以下(五档光谱带宽下均符合） ；杂散光<0.05％;测光类型 双光束方式 ；噪声水平 0.00005 Abs以内（700 nm） ；检测器:光电二极管 ;操作软件中英文可任意选择，全波段扫描，定量，动力学，单波长、多波长测定 配置要求： 仪器主机一台、光谱操作软件1套；计算机和激光打印机国内配送,电脑：联想电脑：4G内存，500G硬盘，i3处理器，2G显卡；原装标准石英比色皿(10mm光程)一对; 标准光学玻璃比色皿(10mm光程)一对 | 5 |
| 16 | 高压灭菌锅 | 技术参数：容积:≥50L;≤70L 最大压力MPa ≥0.25 可预设灭菌及保温程序 安全系统：水位探测、断电、过热过压保护；安全阀、 具有开锁、传感器检测功能 温度范围℃105-135 不锈钢吊篮：两个； 消毒完成后自动排气； 底部排水管便于清洁 标配基本配置： 主机一台， 配置要求： 2个不锈钢篮子，与主机配套使用， 1个腔体底盘， 4个脚轮制动器 | 1 |
| 17 | 超低温冰箱 | 技术参数：原装进口设备；有效容积：≥350L;≤500L；温度范围：-50℃—-86℃；精度：±1℃；隔间：≥4个，有内门；有门锁设计；显示面板在上部，方便观察和参数设定；报警功能：断电、高\低温、温度传感器故障、电池不足、压缩机过热等报警。 | 1 |
| 18 | 台式高速冷冻离心机 | 技术参数：转速、相对离心力和温度可由用户输入，离心过程中可改变参数值； ”fast-temp”功能，15分钟即可快速冷却离心腔；自动安全锁盖功能；具有待机冷却功能；最大转速：14,000 rpm, 最大离心力(x g)：20,913；最大容量(ml)：4 x 250 ml；温度范围：-9℃－40℃； 转速可从200 rpm开始设定至最高转速，以10 rpm递增；可选择的程序记忆功能，最多储存35个用户程序；对于敏感样品，有10个加速和10个刹车档可选； 配置要求： 主机：一台；固定角转2个：30x1.5ml，最大转速：1,4000rpm，最大离心力：20,800 x g；6x50ml,最大转速：1,1000rpm，最大离心力：16,640 x g；15ml适配器1个 | 1 |
| 19 | 微量紫外分光光度计 | 样品量：0.5 - 1 µL；光程：0.5 mm (自动变程到 0.03 mm)；波长范围：190-840 nm；波长精度：1 nm；波长分辨率：1nm ；吸光值精确度：0.001AU或优于1%；吸光值准确度：2%at 0.75AU at 260nm；吸光值范围： 0.04-500(等效于10mm) ；核酸测量范围：2.0-25,000 ng/μldsDNA；蛋白测量范围：0.1-750mg/ml BSA标配 | 1 |
| 20 | PCR仪 | 通用样品槽，无需更换模块，适用96 X 0.2ml PCR 管、71× 0.5ml PCR管或1块96孔PCR板 ；12 列温度梯度； 梯度范围：1-20 °C；梯度温控范围30-99 °C； 升降温速率：升温3℃/秒，降温2℃/秒；模块温控范围：4－99℃；温控精确度：±0.2℃；温度均一性：20-72℃ ≤ ±0.3℃；95℃ ≤ ±0.4℃；温控模块采用三组回路技术；flexlidTM热盖可自动调节高度，适应不同耗材；TSP样品温控保护技术，减少非特异性反应；图形化程序编辑，直观简便，中文操作界面；USB 接口可连接鼠标、USB和打印机，方便数据传输；具E-mail 提醒功能；仪器可存储700个应用程序，可通过USB无限扩展；可选配USB 加密狗，对半导体元件进行快速检测.标配 | 2 |

注：技术指标和配置均为参考，投标设备指标配置可等同或优于以上要求。