公告日期：2015年7月14日

项目名称：气相色谱质联用仪、全自动热解析系统、三位一体全自动固相微萃取进样系统采购项目

招标编号：GZ2015—33

招标单位：西北农林科技大学国有资产管理处

西北农林科技大学根据国家招投标法律法规和学校管理要求,拟以招标方式采购下列货物。

一、产品名称、数量：

| 序号 | 设备名称 | 技配置要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱质谱联用仪 | 技术参术： 1 离子源 1.1离子化法：EI； 1.2离子源温度：140℃ ～ 300℃ 质量分析器 2 质量分析器 2.1 质量范围：m/z 1.5 ～ 1050 2.2 扫描速度：最高达到15000 u/sec 2.3.分辨率：R≧2M 2.4稳定性：≤±0.1u/48小时 2.5 MS接口：50℃ ～ 350℃ 3 检测器 3.1检测器单元：二次电子倍增管 4柱温箱 4.1操作范围：室温以上10℃—450℃ 4.2 升温速度：大于25℃/min 5 真空系统 5.1泵：涡轮分子泵排气系统,不少于320L/sec 5.2柱流量：He、最大10mL/min 6 进样系统：电子流量控制毛细管进样口 7 工作站（软件）：原装英文界面工作站，NIST谱库 配置要求： 1相色谱仪 1套 2 质谱仪1套 3 专用工具包1套 4 质谱专用色谱柱1根 5 工作站（软件）1套 6 计算机：品牌电脑4G内存500G硬盘，显示器17英寸等。 7 品牌A4激光打印机 8 氦气（带瓶阀） | 1 |
| 2 | 全自动热解析系统 | 基本参数 1主机（可以与GCMS联用） 2 样品管：最少45个 1/4英寸外径×90mmTenax TA 样品管加热/吹扫流速：在80℃到400℃（1℃步进）时21mL/min到120mL/min（mL增加） 3 样品线温度：80℃到350℃（1℃步进） 4 阀加热温度：80℃到300℃（1℃步进） 5 冷阱：最低冷却温度为低于室温50℃（1℃步进） 6 阀加热：到260℃至300℃，最低冷却温度为低于室温45℃（1℃步进），加热温度为80℃到350℃（1℃ 步进） 7 接口温度：80℃到350℃（1℃步进） 8载气控制： 8.1 AFC电子控制，分流比达1：150 8..2阀关闭/打开：由步进马达控制 9软件 TDU控制软件与GC或GCMS连接可通过GCsolution或GCMSsolution可进行参数设置和控制。 配置要求： 1 全自动热解析主机1套 2 专用工具包1套 | 1 |
| 3 | 三位一体全自动固相微萃取进样系统 | 基本参数 一．主机要求 主机：仅注射针移动式XYZ机械手臂，样品路径无任何输送管线 二．液体进样模式 液体进样模式规格 主机标配10ul进样针2pc（可选1.2ul，5ul，10ul，25ul，100ul，250ul，500ul） 样品盘承载容量：至少配一个98x2ml样品盘 注射针清洗：注射针清洗有2种溶剂可供选择 进样量范围：标配10ul进样针(1ul - 10ul) 最小进样量：1ml锥形瓶， 3ul样品吸取1ul样品进样 重现性 RSD < 0.3% (n=20）,分流比1:1000 ，进样量1ul ,异辛烷 RSD < 0.8% (n=8）,分流比1:50 ，进样量1ul，烷烃混标 三、顶空进样模式 顶空进样针规格： 2.5ml (0.25ml-2.5ml)主机标配2pc 注射速度：0.01μl/sec～5ml/sec，可设定 样品盘承载容量：配32x10/20ml样品盘1pc，最多可扩展到3个，96位（32位x3） 注射针清洗：惰性气体冲洗加热的注射针 加热式注射针：高于室温5℃～150℃,增量1℃ 加温式反应槽 反应槽有6个样品加热孔位可放置2ml, 10ml, 20ml样品瓶 加温槽控温范围：高于室温5℃～200℃,增量1℃ 搅拌速度：间歇式搅拌，250rpm～750rpm,增量1rpm 反应槽加热时间：～999min，增量1sec 重现性 < 1.0% , 交叉污染<0.05% （n=7），分流比1:100, 进样量500ul, 异辛烷 四、SPME进样模式 SPME模式规格：纤维头伸入样品瓶内的深度可设定调节，在萃取前及萃取过程中，样品瓶可加热晃动，以缩短分析时间。SPME选件包括四种不同涂料的纤维头。 萃取纤维烧洗：高于室温5℃～350℃ ，惰性气体吹扫 加温槽控温范围：高于室温5℃～200℃,增量1℃ 搅拌速度：间歇式搅拌，250rpm～750rpm,增量1rpm 顶空萃取时间：～999min，增量1sec 配置要求： 1 主机1套 2 专用工具包1套 3 耗材（顶空、液体用样品瓶各100个） | 1 |

注：以上技术指标、功能要求均为参考，投标设备指标配置可等同或优于以上要求。