公告日期：2015年7月23日

项目名称：激光共聚焦显微镜采购项目

招标编号：GZ2015—38

招标单位：西北农林科技大学国有资产管理处

西北农林科技大学根据国家招投标法律法规和学校管理要求,拟以招标方式采购下列货物。

- 产品名称、数量：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数和配置(参考) | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光共聚焦 显微镜 | 技术参数： 1、激光器：至少应配备4个固态激光器或氩离子激光器，各激光谱线均由AOTF控制并0.1%连续可调。 激光器 405nm ≥50mW 488nm ≥20mW 514nm ≥20mW 552nm ≥20mW 638nm ≥20mW 2、扫描检测系统： 检测通道：≥4个，其中至少包括1个超高灵敏度检测器，QE≥43%，增益≥800,000，暗电流≤100e/s； 扫描分辨率：≤2nm，可连续以≥1nm波长调节；光谱扫描范围：400-1300nm； 扫描速度：标准模式下扫描速度≥4幅/秒（512×512 pixels）； 扫描分辨率：≥4096×4096；灰度级：8，12，16 bit 扫描方式：能够进行X, Y, Z, T, λ（光谱）任意组合扫描。点扫描、线扫描、任意曲线扫描、几何区域扫描、用户自定义几何区域扫描、光谱扫描或者波长任意结合或同步组合扫描等。 3、光学系统 电动研究型倒置荧光万能显微镜，原装进口防震台；共聚焦扫描软件系统全自动控制（同时兼顾手动）。有光强管理装置，不同倍数物镜的观察可自动调节光线亮度。6位电动物镜转换，计算机控制充分齐焦。具全自动相差及微分干涉功能，且使用同一物镜，激光直径可调, 照明光束与不同倍数的物镜入孔匹配。 配备大视野的观察目镜（10倍/视场数≥22mm） 全电动聚光镜：数值孔径NA≥0.52，7孔位，自动与观察方式匹配。 Apo物镜5个： 10 X 数值孔径 ≥0.40 20 X 数值孔径 ≥0.75 40 X 数值孔径 ≥0.85 自动弹簧保护 60 X油镜 数值孔径 ≥1.4 自动弹簧保护 100X油镜 数值孔径 ≥1.4 自动弹簧保护 电动荧光滤块转换盘，≥6孔，覆盖紫外和可见光波长。 荧光光源：≥130W长寿命金属卤化物光源，冷光纤导入，寿命≥2000h 透射光源：LED或卤素灯，寿命≥10000h 4、全电动扫描台：行程≥110mm×75mm，XY轴分辨率： ≤0.1 µm，XY重复精度≤1um。Z轴步进≤25nm， 5、具超高分辨率分析功能，分辨率≤150nm； 6、计算机系统： 高配置的品牌专业电脑工作站，CPU≥3.5 GHz，内存≥8GB，显卡带双显示功能，显存≥1 G，液晶真彩显示屏(1个)≥32寸，2560 x 14400 pixel，硬盘≥2 T，16x DVD+/- RW刻录，Windows 7 Professional (64 位)操作系统，标准配置计算机工作站桌；系统专用稳压电源。 配置要求： 1、 高性能倒置全自动智能显微镜，原装防震台。 2、 高性能固态/氩离子激光器≥4个，波长范围400-640nm。 3、 高灵敏度检测通道≥4个，至少1个Gasp超高灵敏度检测器。 4、 10X、20X、40X、60X、100X物镜各1，60X以上物镜数值孔径≥1.4 5、 微分干涉（DIC）组件（1套） 6、 高配置的品牌专业电脑工作站，CPU≥3.5 GHz，内存≥8GB，显卡带双显示功能，显存≥1 G，液晶真彩显示屏(1个)≥32寸，2560 x 14400 pixel，硬盘≥2 T，16x DVD+/- RW刻录，Windows 7 Professional (64 位)操作系统，标准配置计算机工作站桌及系统专用稳压电源1套。 7、 装机培训及应用培训各1次，培训人数不少于20人 | 1 |

注：技术指标和配置均为参考，投标设备指标配置可等同或优于以上要求。