公告日期：2015年7月23日

项目名称：扫描电镜采购项目

招标编号：GZ2015—40

招标单位：西北农林科技大学国有资产管理处

西北农林科技大学根据国家招投标法律法规和学校管理要求,拟以招标方式采购下列货物。

- 产品名称、数量：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数和配置(参考) | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扫描电镜 | 技术参数：1分辨率： 分辨率：（投标方须提供相关证明资料） 高真空模式：3.0nm @30kV(SE)； 4.0nm @30kV(BSE)；8.0nm @3kV(SE)； 低真空模式：3.0nm @30kV(SE)； 4.0nm @30kV(BSE)；10.0nm @3kV(SE)； 低真空压力范围：6-4000Pa 2电子光学系统 电子枪：双阳级热发射电子枪。固定式物镜光阑或可动光阑。45锥度物镜极靴，及压差真空系统。 加速电压： 0.2－30KV 束流：最大束流2A并连续可调。 放大倍数：5-100万倍. 3样品室 样品台5轴马达驱动, 通过计算机软件进行控制X≥100mm，Y≥100mm，Z≥50mm，T≥-20 -90°，R=360°连续旋转；重复精度： 3μm（X/Y方向）；全对中样品台 样品室尺寸: 左右内径>200mm 分析工作距离 10 mm 探测器8个/附件接口 同时配备五轴手动样品台 冷（热）台：温控范围：-20℃--600℃，具探测器热保护装置，温控精度±1℃。 4检测器5个： 高真空二次电子探头1个； 低真空气体二次电子探头1个； 超低真空气体二次电子探头1个（选配） 背散射探头1个 样品室红外CCD探测器1个 5图像处理器 图像处理：最大4096 x 3536像素 图像文件格式: TIFF(8 bit 或16 bit), BMP或JPEG; 单窗口或4窗口图像显示； 6系统控制：基于Windows操作系统的32位图形用户界面；19英寸液晶显示器；光电鼠标；i5CPU/4G内存/500G硬盘/EPSON喷墨打印机；配套操控软件及图形处理软件。 7真空系统 涡轮分子泵250l/s，1个； 机械泵，1个 样品室真空度：高真空模式下＜6×10-4Pa 低（超）真空模式下＜6Pa～4000Pa 8 支持软件 具智能扫描技术；蒙太奇图像导航；软件温度控制及动画生成工具。 9 智能化X射线能谱仪 探测器内置高速 SDD芯片，晶体有效检测面积≥20mm2。元素分析范围：Be4~U92；能量分辨率(Mn-Ka)：优于130 eV，符合ISO15632国际标准测量，具智能相分布、专家峰识别、智能跟踪和数据复查功能。可实现智能定性及定量分析。支持包括中文在内的多国语言的智能微观分析平台，直观易用，具有元素分析的点，线，面扫描功能。 10 售后服务：仪器安装培训及应用培训各1次，培训人数不低于20人；二次电子、背散射检测器终生免费清理。 配置要求： 1、低真空扫描电镜系统一台 2、100X100mm五轴马达台 3、高真空模式下二次电子探头 4、低真空模式下二次电子探头 5、超低真空模式下二次电子探头（选配） 6、背散射探头 7、红外CCD探测器 8、电制冷能谱仪 1台 9、软件控制的冷（热）台：温度范围- 20℃--600℃ 10、预对中灯丝30支，备用光阑 1套，导电胶带2卷。 11、15KvA 30min UPS电源1台 | 1 |

注：技术指标和配置均为参考，投标设备指标配置可等同或优于以上要求。